## **设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **参考单价（元）** | **金额** | **备注** |
| 1 | 800L医用冷藏箱 | 国产 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 1300L医用冷藏箱 | 国产 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计： | | | | | |  |  |

**二、设备参数要求**

**一、800L医用冷藏箱**

★1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

★2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

★8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管。

9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

★10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

★11、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

★12、蒸发器配置加热丝。

13、温度范围（℃)：冷藏(2~8)

14、湿度范围（RH)：35%~75%

15、额定电压：220V/50HZ

16、整机功率(W)：340

17、有效容积(L)：800

18、制冷剂：R134a

19、整机尺寸（mm）：1200\*620\*1900

20、内胆尺寸（mm)：1116\*500\*1460

21、净重（kg）：115

**二、1300L医用冷藏箱**

★1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

★2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在187V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

★8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管。

9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

★10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

★11、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

★12、蒸发器配置加热丝。

13、温度范围（℃)：冷藏(2~8)

14、湿度范围（RH)：35%~75%

15、额定电压：220V/50HZ

16、整机功率(W)：850

17、有效容积(L)：1300

18、制冷剂：R404a

19、整机尺寸（mm）：1800\*620\*1900

20、内胆尺寸（mm)：1716\*500\*1460

21、净重（kg）：165