附件：
保亭黎族苗族自治县人民医院
（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）
宫腹腔镜器械一批采购项目采购清单

一、设备采购需求
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数要求

	1
	加压器
	1
	套
	最大压力调节≥230mmHg，可预设工作压力，实际压力高于预设值，自动停转，低于预设值，自动启动；（提供证明）

	
	
	
	
	流量连续可调，最大流量调节≥1500ml/min；（提供证明）

	
	
	
	
	显示窗：具有预设压力和流量、实际压力和流量数码显示，全程实时监控工作压力和工作流量；

	
	
	
	
	支持恒流输出模式与脉冲输出模式双制式运行，两种工作模式独立可调，可根据不同治疗场景灵活切换选用。

	
	
	
	
	设备配备声光双重报警提示功能，异常状态下同步发出灯光警示与蜂鸣声响，直观提醒操作人员及时处置。

	
	
	
	
	按键式面板，功能按键数量≥6个；（提供证明）

	
	
	
	
	配件消毒：泵管及压力传感器均可浸泡、熏消、高温高压消毒灭菌；

	
	
	
	
	配置清单：加压器  传感器  短穿刺针  加压器皮管 出水接头（各1个）

	2
	内窥镜
	1
	套
	内窥镜视向角≥30°，内窥镜直径≤4mm；

	
	
	
	
	内窥镜视场角≥60°；

	
	
	
	
	内窥镜工作长度≥302 mm；

	
	
	
	
	内窥镜光学工作距≥20mm；

	
	
	
	
	内窥镜有效景深 3mm～50mm，近距可清晰识别微小病灶，远距满足腔内大范围探查；内窥镜有效光度率 DM≤1000 cd/(m²・lm)，光路光损耗低，光能传输效率高；（提供证明）

	
	
	
	
	内窥镜显色指数Ra≥85；中心分辨力≥3.3 C/°；

	
	
	
	
	电切镜管外鞘≤24Fr，电切镜管内鞘≥22Fr；（提供证明）

	
	
	
	
	进出水口配备金属控水阀门，通过金属阀门实现水路开关控制，操作便捷，结构坚固耐用；

	
	
	
	
	电切操作器、内鞘、外鞘采用快速按锁式连接结构，无需辅助工具即可快速拆装，组件对接稳固，缩短术中器械装配时间；

	
	
	
	
	配置清单：内窥镜 操作器 内鞘 外鞘 内鞘闭孔器 双极连接线 电切环 电凝环 针状电极 消毒盒（各1个）

	3
	穿刺器
	2
	个
	直径≥10.5mm，工作长度≥119mm

	4
	穿刺杆
	2
	个
	直径≤10mm

	5
	穿刺器
	3
	个
	直径≥5.5mm，工作长度≥119mm

	6
	穿刺杆
	3
	个
	直径≤5mm

	7
	转换器
	2
	个
	直径5-10mm

	8
	气腹针
	2
	个
	直径≥2mm，工作长度≥120mm

	9
	电凝钩
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	10
	电凝铲
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	11
	吸引器
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	12
	施夹器
	1
	个
	材质：塑料夹不可吸收，规格：直径≥10mm，工作长度≥330mm

	13
	施夹器
	1
	个
	材质：塑料夹可吸收，规格：直径≥10mm，工作长度≥330mm

	14
	弯头持针器
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	15
	单极线
	1
	个
	工作长度≥3000mm

	16
	弯剪
	2
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	17
	弯分离钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	18
	小头弯分离钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	19
	带齿无伤抓钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	20
	系膜抓钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	21
	鸭嘴抓钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	22
	粗齿单开分离钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	23
	胆囊抓钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	24
	组织抓钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	25
	鼠齿抓钳
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	26
	肠钳带锁
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	27
	鼠齿抓钳带锁
	1
	个
	直径≤5mm，工作长度≥330mm

	28
	消毒盒
	1
	个
	材质：不锈钢  网状；  ≥长55mm×宽25mm×高8mm


备注：所有需求为实质性响应项，不满足或不能提供要求证明材料，投标无效；投标人须逐条响应，提供技术偏离表，提供证明材料须附注册证 / 检测报告等证明材料复印件加盖公章。

2、 商务要求
1、报价产品必须与我院现有设备（4K荧光内窥镜摄像系统（品牌：美润达 型号：101C）；超声手术刀系统 （品牌：北京安和加利尔 型号：AH-1200）；高频电刀（品牌：河南华兴 型号：H4000））兼容，达到使用要求；
2、报价已包含税费，以及运输、安装等产生的其他相关费用；
3、加压器和内窥镜提供3年质保，其他器械提供1年质保。
4、项目完成时间（服务期限）：成交通知书送达之日起15日内。
5、项目实施地点：保亭黎族苗族自治县人民医院
6、付款方式：双方协商



宫腹腔镜器械一批采购项目
采购招标报价一览表

项目名称：宫腹腔镜器械一批采购项目
项目编号：BYCG-2026-024
	机构名称
	

	报价金额
	大写：                             人民币
小写：￥                           元


机构名称：                           （填写单位名称并盖章）
法定代表人或授权人代表：                     （签字或盖章）

联系电话：                           
日期：2026年  月  日




说明：本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处须有供应商加盖公章，否则本次报价无效，将采用投标报价作为最终报价，供应商应尽量避免书写错误。
[bookmark: _Toc146709127]注:①报价应包括文件所规定的采购范围的全部内容； ②报价总计包括一切相关费用（税费、运输及安装调试、培训过程中可能产生的其他相关费用）。


[bookmark: _GoBack]宫腹腔镜器械一批采购项目
采购招标报价明细表

项目名称：宫腹腔镜器械一批采购项目
项目编号：BYCG-2026-024

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	品牌型号、注册证号

	1
	加压器
	1
	套
	
	
	

	2
	内窥镜
	1
	套
	
	
	

	3
	穿刺器
	2
	个
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	
	

	合计总价（元）：
	
	
	
	
	
	



机构名称：                           （填写单位名称并盖章）
法定代表人或授权人代表：                     （签字或盖章）

联系电话：                           
日期：2026年  月  日




说明：本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处须有供应商加盖公章，否则本次报价无效，将采用投标报价作为最终报价，供应商应尽量避免书写错误。
注:①报价应包括文件所规定的采购范围的全部内容； ②报价总计包括一切相关费用（税费、运输及安装调试、培训过程中可能产生的其他相关费用）。
法定代表人授权书格式

法定代表人授权书
致保亭黎族苗族自治县人民医院：
兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的宫腹腔镜器械一批采购项目（采购编号：BYCG-2026-024）采购活动。
授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：                    
职    务：                      身份证号码：                 

公司名称：        （公章）      营业执照号码：              
法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：                   
职    务：                      身份证号码：                 
生效日期：2026年  月   日

     法定代表人
     居民身份证复印件粘贴处

被授权人
居民身份证复印件粘贴处





注：本授权书内容不得擅自修改。
承诺函
致：   （采购人）
我单位参与    （项目名称）  （项目编号：BYCG-2026-024）项目的采购活动，现承诺如下：
1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力
3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。
6.我单位具备履行合同所必需的设备及专业技术能力；
7.我单位具备法律、行政法规规定的其他条件；
8.截至投标截止日在“信用中国网站”未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)不存在与本项目其他潜在投标人的法定代表人(单位负责人)为同一人或直接控股、管理关系的记录。
9.我单位“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料不存在与本项目其他潜在投标人的法定代表人(单位负责人)为同一人或直接控股、管理关系的记录。
10.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入信用信息共享平台。
11.同意此承诺书在政府采购信息发布平台公示，接受社会各界监督。
若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。



供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日
技术、商务响应偏离表
说明：请投标人对应招标文件的“采购需求”中所列要求进行比较和响应，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。供应商必须根据自身实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该响应文件无效，该供应商列入黑名单

	序号
	招标文件条款
	招标文件中技术要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	……
	
	

	
	
	
	
	




供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

                  
日期：    年   月   日

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但格式不变。
2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。
3、如投标人对磋商文件中商务、技术要求全部接受，需在表中列明：完全满足招标文件的全部要求。
技术方案

（格式自定）
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