## 附件

## 保亭黎族苗族自治县人民医院

## （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

外一科输尿管镜采购项目价格比选报价清单

一、报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **金额** | **备注** |
| 1 | 输尿管镜（成人镜）  | 国产8-9.8Fr×430mm | 条 | 1 |  |  |
| 2 | 输尿管镜（小儿镜） | 国产6-7.5Fr×430mm | 条 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2025年 月 日

**二、设备参数要求**

**一、输尿管镜（成人镜）技术参数**

1、镜体直径：镜体前端直径8Fr、镜体末端直径9.8Fr，圆滑的插入部，由细渐粗的镜管设计，避免擦伤组织；

2、镜体工作长度：430mm，采用镜体与器械阀一体化结构，进、出水阀门可拆卸，方便清洗消毒及操作；

3、视场角：105°大视场角，成像面积大，可以观察到更多的腔体内组织；

4、器械通道规格：5.5Fr，器械通道带控制阀，可通过5Fr手术钳；

5、有效景深范围：2-50mm，在较远的距离也可清晰观察组织结构；

6、视场中心角分辨力：1.8C(º)，成像清晰；

7、有效光度率DM：1000 cd/（㎡·lm)，为内窥镜提供良好照明，视场明亮；

8、在A标准照明体下的显色指数Ra:90，在D65标准照明体下的显色指数Ra:90，成像真实，不偏色；

9、内窥镜为传像素组装，消除了视场中的网纹现像，图像更清晰，镜体可承受适度弯曲，物镜及目镜均为蓝宝石镜头，光洁明亮，永不磨损，双水阀结构使灌注液流通顺畅；

**配置清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称**  | **产品规格** | **数 量** |
| 1 | 输尿管镜 | 8-9.8Fr×430mm | 1支 |
| 2 | 密封帽 |  | 5个 |
| 3 | 消毒盒 | 镜体消毒 | 1只 |

**二、输尿管镜（小儿镜）技术参数**

1、镜体直径：镜体前端直径6Fr、镜体末端直径7.5Fr，圆滑的插入部，由细渐粗的镜管设计，避免划伤组织；

2、镜体工作长度：430mm，采用镜体与器械阀一体化结构，进、出水阀门可拆卸，方便清洗消毒及操作；

3、视场角：75°大视场角，成像面积大，可以观察到更多的腔体内组织；

4、器械通道规格：4.5Fr，器械通道带控制阀，可通过4Fr手术钳；

5、有效景深范围：2-50mm，在较远的距离也可清晰观察组织结构；

6、视场中心角分辨力：1.8C(º)，成像清晰；

7、有效光度率DM：1000 cd/（㎡·lm)，为内窥镜提供良好照明，视场明亮；

8、在A标准照明体下的显色指数Ra:90，在D65标准照明体下的显色指数Ra:90，成像真实，不偏色；

9、内窥镜为传像素组装，消除了视场中的网纹现像，图像更清晰，镜体可承受适度弯曲，物镜及目镜均为蓝宝石镜头，光洁明亮，永不磨损，双水阀结构使灌注液流通顺畅；

**配置清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称  | 产品规格 | 数 量 |
| 1 | 输尿管镜 | 6-7.5Fr×430mm | 1支 |
| 2 | 密封帽 |  | 5个 |
| 3 | 消毒盒 | 镜体消毒 | 1只 |