附件：
保亭黎族苗族自治县人民医院
（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）
医用创口冲洗机采购项目市场询价采购清单

一、采购清单
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计金额

	1
	医用创口冲洗机
	
	[bookmark: _GoBack]
	台
	1
	
	

	合计金额（元）：
	
	大写：                小写：


以上报价已包含税费，以及主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造与安装（院方指定地点）、调试、培训、备品备件、售后服务等所有费用，并提供5年质保。



报价单位：（盖章）         




联 系 人：               身份证号：  
电    话：               日    期：2026年  月    日
[bookmark: _Toc446926729]二、设备参数要求
1.清水冲洗功能：使用压力可调的清水冲洗伤口。
2、清水冲洗加热功能：使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。
3、清洗液冲洗功能： 使用清洗液冲洗喷洒伤口。
4、交替冲洗功能：清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。
5、喷头可调功能：*使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节。
6、打印功能：*具备打印创口冲洗记录单功能，记录单应包含冲洗开始和结束时间；支持自定义设置并打印医疗机构名称。
7、4寸以上触摸显示屏，可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度；可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间。
8、清水冲洗性能指标
8.1、清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min，流量档位≥5档。
8.2、*清水最大流量时扬程≥1600mm,清水最小流量时,扬程≥100mm。
8.3、清水出水温升≥20℃。
8.4、清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调，调节精度±3 ℃。
9、清洗液冲洗性能指标
9.1、清洗液流量≥100 ml/min。
9.2、*清洗液扬程≥800mm。
10、设备维护提醒功能：具有“设备维护”功能项，根据维护周期自动提醒维护。
11、管路防残留/自清洁功能：设备应具备防止清洗液残留的措施（如自动清水冲洗管路、独立管路设计或使用一次性管路等），确保下次使用时管路内无清洗液残留。
三、设备配置清单
	配  置
	数量
	单位

	冲洗机主机
	1
	台

	冲洗池
	1
	台

	冲洗机专用打印纸
	8
	卷

	保险管
	2
	个

	设备安装包 
	1
	套


四、商务要求
（1）设备如需接入院内系统，须开放数据，免接入费用。
（2）供应商保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。
（3）交货地点：保亭黎族苗族自治县人民医院
（4）项目完成时间（服务期限）：合同签订后10日内。
（5）付款方式：双方协商














