 评审方法和程序

1.综合评标法
（1）综合评标法是指以供应商采购资格审查表合格通过，并以商务响应表、企业资质等级、业绩、产品质量、企业信誉、技术要求、服务方案、价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即评委小组应当从企业资质、维保技术要求、服务业绩、技术方案、服务方案、报价价格均能满足比选文件实质性响应要求的服务商中，按照综合比分由高到低的顺序遴选成交候选人。
（2）在本项目比选采购过程中，按照综合得分从高到低排序推荐候选供应商。综合得分相同，投标报价低者优先；综合得分与投标报价均相同，技术评审得分高者优先。
（3）若因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，可依评标排名次序依次递补为中标人。
（4）为保证服务质量，各报名单位必须进行合理报价，如出现明显低于市场价的恶意竞价行为，经核实后将列入黑名单，今后不再接受该单位任何报价行为。
2.重新开展采购活动 
出现下列情形之一的，采购机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的综合比选采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

采购需求
一、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	医用创口冲洗机
	1
	台


[bookmark: _Toc446926729]二、设备参数要求
	序号
	技术要求

	1
	机型安装模式：壁挂式

	2
	二类医疗器械，具备有效医疗器械注册证，适用范围包含创口冲洗，可用于动物致伤（犬、猫咬伤抓伤）创面冲洗。

	3
	清水冲洗功能：使用压力可调的清水冲洗伤口。

	4
	清水冲洗加热功能：使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。

	5
	清洗液冲洗功能： 使用清洗液冲洗喷洒伤口。

	6
	工作模式至少包括：手动冲洗、自动冲洗、交替冲洗功能。支持清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗；支持伤口持续冲洗15分钟以上，满足《狂犬病暴露预防处置工作规范》伤口处置要求。

	7
	支持打印创口冲洗记录单，记录单应包含冲洗开始和结束时间；支持自定义设置并打印医疗机构名称。

	8
	4寸以上触摸显示屏，可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度；可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间。

	9
	清水冲洗性能指标:清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，清水最大流量时扬程≥1600mm,

	10
	设备具备清水加温功能；冲洗液出口温度可调节，清水温度可在26 ℃～36 ℃范围内可调。

	11
	清洗液冲洗性能指标：清洗液流量≥100 ml/min；清洗液扬程≥800mm

	12
	支持暂停冲洗功能

	13
	具备维护提醒功能

	14
	具备自清洁功能，对管路进行清洗

	15
	▲具备超温预警

	16
	▲支持冲洗过程中冲洗面积调节

	17
	▲产品使用年限≥5年


三、设备配置清单
	配  置
	数量
	单位

	冲洗机主机
	1
	台

	冲洗池
	1
	台

	冲洗机专用打印纸
	8
	卷

	保险管
	2
	个

	设备安装包 
	1
	套



四、商务要求
（1）以上设备清单价格包括主件及零部件的供应、配置、运输、设计制造及安装（院方指定地点）、调试、培训、备品备件、售后服务等所有含税费用。并提供5年质保。
（2）设备如需接入院内系统，须开放数据，免接入费用。
（3）供应商保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），生产日期应在自合同签署之日往前推算6个月内，符合原厂质量检测标准（以说明书为准）。
（4）交货地点：保亭黎族苗族自治县人民医院
（5）项目完成时间（服务期限）：合同签订后10日内。

附表1：
资格审查表
项目名称：医用创口冲洗机采购项目
	评审因素
	评审标准
	投标人

	主体资格
	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力（提供有效的营业执照复印件加盖公章）
	

	信用记录
	在 “信用中国” 网站、中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	

	医疗器械资质
	供应商具备第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；投标产品具备有效的第二类医疗器械注册证。
	

	无重大违法记录
	提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函。
	

	投标响应要求
	对本项目全部采购内容整体响应，无拆分投标。
	

	联合体
	本项目不接受联合体投标。
	

	报价限价
	投标总报价≤最高限价 3.16 万元。
	

	其它
	无其它无效投标认定条件
	

	结论
	



注：1.在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3.结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。



[bookmark: _Toc410631198][bookmark: _Toc414446034][bookmark: _Toc10627]评委：                  监督代表：             日期          

[bookmark: _Toc5894][bookmark: _Toc17924]附表2：
综合评分表
项目名称：医用创口冲洗机采购项目            
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值（分）

	1
	基础技术参数响应
	对采购需求 1‑14 项基础技术参数进行评审：机型壁挂式；二类医疗器械注册证，适用范围含创口冲洗、动物致伤创面冲洗；清水可调压力冲洗；清水加热冲洗；清洗液冲洗喷洒；具备手动、自动、交替冲洗模式，可自动交替冲洗，可持续冲洗 15 分钟以上；支持打印冲洗记录单、自定义打印医疗机构名称；4 寸及以上触摸屏；清水流量 350‑1000ml/min 可调，最大流量扬程≥1600mm；清水出口温度 26‑36℃可调；清洗液流量≥100ml/min、扬程≥800mm；具备暂停冲洗；维护提醒；管路自清洁功能。全部满足得 42 分；每 1 项不满足或无有效证明材料扣 3 分，扣完本项分值为止。
	42

	2
	▲超温预警功能（加分项）
	具备超温预警功能，提供有效佐证材料得 3 分；不具备本功能不得分，不扣分。
	3

	

3

	▲冲洗过程冲洗面积调节（加分项）
	支持冲洗过程冲洗面积调节，提供有效佐证材料得 2分；不具备本功能不得分，不扣分。
	2

	4
	▲产品使用年限（加分项）
	产品标称使用年限大于 5 年，提供佐证材料得 3分；产品标称使用年限等于 5 年得 2 分；不足 5 年不得分，不扣分。
	3

	5
	设备配置完整度
	完全响应配置清单：冲洗机主机 1 台、冲洗池 1 台、专用打印纸 8 卷、保险管 2 个、设备安装包 1 套，全部配置齐全得 3 分；缺任意一项扣 1 分，扣完为止。
	3

	6
	同类项目业绩
	提供近 3 年内医用创口冲洗机供货医院业绩合同复印件（清晰显示设备名称、甲乙双方），每一份有效业绩得 2 分，最高 4 分；无有效业绩得 0 分。
	4

	7
	质保及售后服务承诺
	①承诺整机 5 年质保得 3 分，质保期低于 5 年不得分；②故障支持电话即时响应，24 小时到达现场维修得 3 分；③提供生产厂家加盖公章的原厂售后服务承诺得 2 分，不提供本项扣 2 分。
	8

	8
	项目实施方案、培训及系统对接
	提供完整项目实施方案，包含：合同签订后 10 日内完成供货安装调试、设备操作培训、验收方案；承诺设备可开放数据、院内系统免接入费。方案完整、可行性高得 5 分；存在缺项根据实际情况扣 1‑5 分。
	5

	9
	投标报价
	价格分 =(评标基准价 ÷ 投标报价)×30，计算结果保留 2 位小数。报价包含主机、配件、运输、安装、调试、培训、5 年质保、税费等全部费用。报价超出限价直接无效响应。
	30





评委：                  监督代表：                日期      





 
医用创口冲洗机采购项目
采购招标报价一览表

项目名称：医用创口冲洗机采购项目
项目编号：BYCG-2026-021
	机构名称
	

	报价金额
	大写：                             人民币
小写：￥                           元


机构名称：                           （填写单位名称并盖章）
法定代表人或授权人代表：                     （签字或盖章）

联系电话：                           
日期：2026年  月  日


说明：本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处须有供应商加盖公章，否则本次报价无效，将采用投标报价作为最终报价，供应商应尽量避免书写错误。
[bookmark: _Toc146709127]注:①报价应包括文件所规定的采购范围的全部内容； ②报价总计包括一切相关费用（税费、运输及安装调试、培训过程中可能产生的其他相关费用）。



法定代表人授权书格式

法定代表人授权书
致保亭黎族苗族自治县人民医院：
兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的医用创口冲洗机采购项目（采购编号：BYCG-2026-021）采购活动。
授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：                    
职    务：                      身份证号码：                 

公司名称：        （公章）      营业执照号码：              
法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：                   
职    务：                      身份证号码：                 
生效日期：2026年  月   日

     法定代表人
     居民身份证复印件粘贴处

被授权人
居民身份证复印件粘贴处





注：本授权书内容不得擅自修改。
[bookmark: _Toc26519]供应商信用承诺书
承诺主体名称： 
统一社会信用代码： 
采购项目名称：                                         
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对本次采购活动郑重承诺如下： 
（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责； 
（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务， 全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件； 
（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任； 
（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督； 
（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益； 
（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉； 
（七）严格遵守信用信息公示相关规定； 
（八）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理； 
（九）本承诺书自签订之日起生效。 

[bookmark: _Toc12832][bookmark: _Toc6871]供应商名称：       （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日
投标人诚信承诺书

我单位在参加          （项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：
1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；
2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；
3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对政府采购项目没有重大违法记录；
4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；
5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；
6、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同。


供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

承诺函
致：   （采购人）
我单位参与    （项目名称）  （项目编号：BYCG-2026-021）项目的采购活动，现承诺如下：
1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力
3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。
6.我单位具备履行合同所必需的设备及专业技术能力；
7.我单位具备法律、行政法规规定的其他条件；
8.截至投标截止日在“信用中国网站”未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)不存在与本项目其他潜在投标人的法定代表人(单位负责人)为同一人或直接控股、管理关系的记录。
9.我单位“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料不存在与本项目其他潜在投标人的法定代表人(单位负责人)为同一人或直接控股、管理关系的记录。
10.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入信用信息共享平台。
11.同意此承诺书在政府采购信息发布平台公示，接受社会各界监督。
若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。



供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日
投标人类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	业主名称
	完成情况
	合同金额
	签订日期
	联系方式
	备注

	


	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	



注：
1. 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件，业绩表中应写明联系人及联系方式；
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；



供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

                  
日期：    年   月   日
技术、商务响应偏离表
说明：请投标人对应招标文件的“采购需求”中所列要求进行比较和响应，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。供应商必须根据自身实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该响应文件无效，该供应商列入黑名单

	序号
	招标文件条款
	招标文件中技术要求
	投标文件响应
	偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	……
	
	

	
	
	
	
	




供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

                  
日期：    年   月   日

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但格式不变。
2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。
3、如投标人对磋商文件中商务、技术要求全部接受，需在表中列明：完全满足招标文件的全部要求。
技术方案

（格式自定）
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